## Sheet1
口腔科医用耗材遴选项目需求表
序号 | 耗材名称 | 适用范围 | 参数要求
1 | 一次性使用口腔器械盒 | ‌用于口腔科临床检查与基础治疗 | 灭菌口镜、探针、镊子、围巾
3 | 齿科填充用复合树脂 | 部分牙体牙髓治疗 | 1、填料含量：约 67.5% ~ 68%（重量比）；约 43.6%（体积比）。采用S-PRG（表面反应型玻璃填料）技术，具有氟离子释放与再充能力。2、固化深度：光照20秒后，固化深度可达 2.6 mm。3、挠曲强度：约 120 ~ 140 MPa。4、弹性模量：约 6.5 ~ 8.0 GPa。5、吸水值：≤ 25 μg/mm³，6、溶解值：≤ 5 μg/mm³
4 | 光固化复合树脂 | 部分牙体牙髓治疗 | 1. 填料含量：约 78.5%（重量比）；约 63.3%（体积比） · 填料成分：二氧化锆/二氧化硅（纳米颗粒及纳米簇） · 填料粒径：4~20 nm 纳米单体颗粒；由纳米颗粒构成的 0.6~10 μm 纳米 1.机械强度 · 挠曲强度：约 150 - 17MPa · 抗压强度：约 360 - 400 MPa · 抗张强度：约 90 - 100 MPa · 弹性模量：约12-15GPa 2. 物理特性 · 聚合收缩率：约 1.9% ~ 2.5% · 固化深度：光强大于 400 mW/cm² 时，照射 20 秒，固化深度可达 2.5 mm · X · 热膨胀系数：约 25 - 35 ppm/℃ · 吸水率：≤ 25 μg/mm³ 3. 耐磨性与抛光 · 磨损率：磨损率极低，磨损模式与牙釉质类似 · 抛光保持性：采用“TRUE纳米技术”，可高度抛光，且光泽度保持时间长，抗划痕能力优于传统混合填料树脂 4. 美学特性 · 颜色选择：36 种颜色，涵盖 4 种不透明度（牙本质 Dentin、牙体 Body、牙釉质 Enamel、半透明 Translucent） · 荧光性：具有自然牙的荧光性，在紫外光下不发蓝或发灰，增加修复体的自然感 · 乳光性：部分透明色具有半透明效果，能模仿天然牙釉质的层次感
5 | 根管充填及修复材料 | 部分牙体牙髓治疗 | 1、理化性能参数 X线阻射性: 高阻射（含氧化锆/氧化钽），影像清晰可辨 固化特性: 湿环境下固化（依赖水分），非光固化 固化时间 :初始凝固约 2小时；完全固化约 24-48小时 pH值变化: 初始弱碱性，固化过程中逐渐升高 溶解性: 极低溶解性，长期稳定 流动性: 膏状，有一定触变性，可精确放置 2、生物性能参数 生物相容性： 极佳，对人牙髓细胞无毒性作用 抗菌性： 有，高碱性环境抑制细菌生长 诱导矿化： 促进牙髓细胞矿化，上调Runx2、ALP、DSPP等矿化相关基因表达 细胞增殖; 支持牙髓细胞存活和增殖 封闭性能: 良好边缘封闭性，可与牙本质形成化学结合
6 | 通用粘接系统 | 部分牙体牙髓治疗 | 1、物理及机械性能参数 填料含量 约 10%（重量比） 粘接强度（牙本质） 约 40-50 MPa（自酸蚀模式） 粘接强度（牙釉质） 约 35-45 MPa（自酸蚀模式）；使用磷酸酸蚀后可提升至 50+ MPa 固化时间 光固化 10-20秒（光强 ≥ 400 mW/cm²） 膜厚度 ≤ 10 μm（薄层均匀覆盖） 氟释放 有（Vitrebond共聚体技术） X线阻射性 无 储存温度 2-25°C，避光保存 2、性能特点 1. 通用性：一瓶完成多种修复（直接/间接、自酸/全酸、牙釉质/牙本质） 2. 氟释放：有助于防止继发龋 3. 化学结合：MDP单体与羟基磷灰石形成稳定结合 4. 低术后敏感：薄层均匀封闭，减少微渗漏 5. 兼容双固化：可与双固化树脂水门汀配合使用（需先光固化粘接剂）
7 | 一次性使用口镜 | ‌用于口腔科临床检查与基础治疗 | 灭菌一次性物品