## Sheet1
护理类医用耗材遴选项目需求表
序号 | 耗材名称 | 适用范围 | 参数要求
1 | 一次性使用输液器 | 适用于临床输液使用。 | 1.执行标准：GB 8368-2018（重力输液式）；2.滴斗：滴管为20滴/ml或60滴/ml，流量符合标准要求；3.药液过滤器：滤除率≥80%（胶乳粒子测试）；4.连接件：鲁尔接头符合GB/T 1962.1，无泄漏；5.灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原，环氧乙烷残留量≤10μg/g；6.材质：管路为医用级PVC，不含DEHP增塑剂（可选），生物相容性合格。
2 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 适用于静脉血样体外诊断的采集、运输、储存。 | 1.执行标准：YY/T 0314-2021；2.规格：1-10ml常用容量，真空度稳定，采血量误差±10%；3.添加剂：含抗凝剂（如EDTA、柠檬酸钠）的比例符合标准（如柠檬酸钠1:9/1:4），无交叉污染；4.材质：试管为PET/玻璃材质，丁基橡胶胶塞，穿刺无碎屑；5.灭菌：无菌、无热原，有效期≥12个月，标识清晰可辨。
3 | 一次性使用注射笔用针头 | 与注射笔配套用于药物皮下注射。 | 1. 执行标准：YY/T 1768.2-2021；2.规格：常用31G/32G，长度4-8mm，针管为医用不锈钢；3.性能：针尖锋利无毛刺，刺穿力符合标准，无倒钩；针座与笔式注射器适配牢固，无漏液；4.灭菌：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原，一次性使用；5.润滑：表面涂覆医用硅油，减少注射阻力。
4 | 医用包装无纺布 | 用于压力蒸汽、环氧乙烷气体、过氧化氢等离子灭菌包装使用。灭菌剂有效穿透达到预期的灭菌效果，具有微生物屏障,保护物品灭菌后的无菌状态。 | 产品性能：聚丙烯材料以纺粘、熔喷等工艺复合 产品要求:符合GB/T19633、YY/T0698要求。耐高温、无毒害、无掉色、抗静电、耐戳刺、抗撕裂、低掉屑、阻水透气、阻菌、屏障性能 产品规格：50cm*50cm、60cm*60cm、75cm*75cm、80cm*80cm、1m*1m、1.2m*1.2m
5 | 一次性使用无菌注射器 | 用于临床注射使用。 | 1.执行标准：GB 15810-2019；2.规格：1-50ml常用容量，刻度清晰，误差符合标准；3.性能：活塞滑动顺畅，无卡滞；锥头鲁尔接头符合GB/T 1962.1，无泄漏；4.材质：外套为医用PP，活塞为医用橡胶，不含可迁移有害物质；5.灭菌：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原，环氧乙烷残留量≤10μg/g。
6 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 与供氧系统配套供人体吸入氧气使用。 | 1.执行标准：T/CADERM 8004-2023、YY/T 1610；2.结构：含湿化装置+鼻氧管，湿化液为纯化水/注射用水（符合药典要求）；3.材质：管路为医用级PVC/硅胶，湿化装置为PP材质，耐0.4MPa压力；4.性能：流量适配0-10L/min，无漏液；鼻氧管柔软，无刺激性；5.灭菌：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原，一次性使用。
7 | 检查手套（一次性使用薄膜手套） | 供医护人员一般防护用。 | 1.执行标准：GB 10213-2006；2.材质：医用级PE/LDPE，无粉，不含增塑剂；3.规格：S/M/L码，厚度≥0.013mm，长度≥260mm；4.性能：针孔率≤1.5%，拉伸强度≥14N，伸长率≥500%；5.灭菌：可选环氧乙烷灭菌，无异味、无残留。
8 | 医用棉签 | 用于局部涂抹。 | 1.执行标准：YY/T 0330-2015、GB/T 31713-2015；2.材质：棉头为医用脱脂棉（无荧光增白剂），杆为竹/木/纸棒，无毛刺；3.规格：杆长8-25cm，棉头饱满紧实，纤维无脱落；4.性能：吸水量≥20g/g，浸提液pH值5.0-7.5；5.灭菌：环氧乙烷灭菌（无菌级），一次性使用。
9 | 医用纱布敷料 | 用于临床医疗和救护病患者使用。 | 1.执行标准：YY 0594-2006；2.材质：100%纯棉，无合成纤维，不含荧光增白剂；3.规格：尺寸偏差±5%，经纬密度偏差±5%，常用8-16层；4.性能：吸水时间≤10秒，吸水量≥20g/g，浸提液pH值5.0-8.0；5.灭菌：环氧乙烷/辐照灭菌，无菌级，无热原。
10 | 检查手套（有粉） | 用于非无菌、非侵入、不接触开放创面的普通检查与基础护理。 | 1.执行标准：GB 10213-2006；2.材质：天然橡胶/丁腈材质，表面涂覆医用玉米淀粉（粉末含量符合标准）；3.规格：S/M/L码，尺寸偏差±5%，厚度均匀；4.性能：针孔率≤1.5%，拉伸强度≥14N，伸长率≥700%；5.安全性：蛋白质含量≤200μg/g，无致敏成分，生物相容性合格。
11 | 一次性使用真空采血配套用针 | 与真空采血管配套使用，适用于静脉血样的采集。 | 1.执行标准：YY/T 1618-2018；2.规格：常用21G/22G/23G，针管外径0.5-0.9mm，长度12-25mm；3.性能：针尖锋利无毛刺，刺穿力≤0.5N，针座与针管连接牢固；4.材质：医用不锈钢针管，针座为医用PP，与采血管适配无漏液；5.灭菌：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原，一次性使用。