## 泌尿类医用耗材遴选需求表
泌尿类医用耗材遴选项目需求表
序号 | 耗材名称 | 适用范围 | 参数要求
1 | 输尿管介入导丝 | 用于泌尿外科输尿管介入手术，引导各类内镜、导管、球囊等器械沿输尿管腔道行进，辅助完成结石、狭窄、肿瘤等上尿路疾病微创诊疗操作，适用于门诊、住院各类输尿管介入场景。 | 规格：常规0.032英寸、0.035英寸、0.038英寸，长度120cm、150cm、180cm；材质：医用镍钛合金，表面超滑亲水涂层，顺滑耐磨、抗弯折性能优异；头端软头可塑形设计，降低尿路黏膜损伤风险；生物相容性符合YY/T 0316医用标准，无菌包装，一次性使用。
2 | 输尿管介入鞘（不具备测量靶向部位生理压力功能） | 用于泌尿外科输尿管镜手术，建立进出器械的工作通道，保护输尿管黏膜，辅助完成碎石、取石、活检等微创操作，适配普通、迂曲、狭窄输尿管等不同解剖结构，适用于各类输尿管内镜微创诊疗场景。 | 规格：Fr10、Fr12、Fr14、Fr16，长度35cm、40cm、45cm；材质：医用级高分子复合材料，生物相容性符合YY/T 0316标准；管身光滑抗扭曲，置入顺畅，鞘体软硬适中，可有效降低黏膜摩擦损伤；可选配头端双向可控弯曲功能、负压引流功能，配套密封帽、固定件等全套手术附件，无菌包装，一次性使用。
3 | 输尿管介入鞘（具备测量靶向部位生理压力功能） | 适用于泌尿外科各类输尿管内镜手术，兼具器械操作通道与输尿管腔内压力实时监测功能，可精准管控术中尿路压力，规避高压反流、肾积水等手术风险，保障手术安全，适配复杂、高危输尿管微创诊疗场景。 | 规格：Fr10~Fr16，长度35cm、40cm、45cm；内置独立密封测压管路，测压数据精准、响应灵敏，测压精度误差≤5mmHg；管身采用医用级高分子材质，顺滑耐磨损，抗弯折性能优异；密封性能良好，可兼容临床主流压力监测设备，配套全套手术附件，无菌包装，一次性使用。
4 | 输尿管球囊扩张导管 | 用于泌尿外科输尿管狭窄部位的微创扩张治疗，解除尿路梗阻，辅助输尿管镜手术顺利开展，适用于各类良性输尿管狭窄、输尿管镜术前预扩张等临床场景。 | 规格：球囊直径4mm、5mm、6mm、7mm、8mm，有效长度4cm、5cm、6cm、7cm、8cm；导管主体采用医用级高分子材质，表面超滑亲水涂层，置入顺畅；球囊充盈对称均匀，泄压后快速回缩，耐高压、无渗漏；配套导丝、推送器等全套组件，生物相容性符合医用标准，无菌包装，一次性使用。
5 | 泌尿取石网篮 | 配合泌尿系内镜（输尿管镜、肾镜）使用，用于体内尿路结石的抓取、套取与取出，主要应用于肾结石、输尿管结石等疾病的微创取石手术，适配不同大小、不同位置的尿路结石取石操作。 | 规格：取石篮直径2.0mm、2.4mm，工作长度60cm、70cm、80cm、90cm；篮体采用医用镍钛合金材质，开合灵活、抓石稳固，不易变形；导管表面超滑涂层，进退顺畅，操控手柄省力便捷；可通过临床标准内镜工作通道，生物相容性符合医用标准，无菌包装，一次性使用。
6 | 医用级不锈钢/镍钛合金网篮 | 用于泌尿外科输尿管、肾盂、肾盏疾病的微创内镜诊断与治疗，通过自然腔道置入，实现上尿路的可视化观察，精准诊断输尿管结石、狭窄、肿瘤、畸形等疾病，同时可配合激光碎石、取石、活检等器械完成微创治疗操作，适用于上尿路疾病的门诊筛查、住院诊疗与术后复查。 | 规格：Fr7、Fr8、Fr9.5，长度 60cm、80cm、100cm；材质：医用级高分子材料，生物相容性符合 YY/T 0316 标准；结构：内置高清电子成像芯片，分辨率≥1080P，视野角≥110°，自动曝光与白平衡；头端可主动弯曲，双向弯曲角度≥240°，可精准定位病灶；带 1 个以上工作通道，可适配 0.035 英寸导丝、激光光纤、活检钳等器械；集成 LED 冷光源，无热损伤，适配临床标准内镜系统，操作简单，可单人操控
7 | 一次性输尿管软镜导管（不具备测量靶向部位生理压力功能） | 用于泌尿外科输尿管、肾盂、肾盏疾病的微创内镜诊断与治疗，经人体自然腔道置入，实现上尿路的可视化观察，可精准诊断输尿管结石、狭窄、肿瘤、畸形等疾病，同时可配合激光碎石、取石、活检等器械完成微创治疗操作，适用于上尿路疾病的门诊筛查、住院诊疗与术后复查全场景。 | 规格：Fr7、Fr8、Fr9.5，长度60cm、70cm、80cm、90cm、100cm；材质：医用级高分子材料，生物相容性符合YY/T 0316标准；结构：内置高清电子成像芯片，分辨率≥1080P，视野角≥110°，支持自动曝光与白平衡；头端可主动双向弯曲，弯曲角度≥220°，可精准定位病灶；带1个以上标准工作通道，可适配0.035英寸导丝、激光光纤、活检钳等临床常用器械；集成LED冷光源，无热损伤，可适配临床标准内镜系统，操作简单，可单人操控，无菌包装，一次性使用。
8 | 肾造瘘套件 | 用于泌尿外科经皮肾穿刺造瘘、经皮肾镜碎石取石、肾积水引流、肾脓肿穿刺引流、肾活检等微创操作，实现经皮肾通道的精准建立、扩张与引流，辅助完成肾结石、肾积水、肾肿瘤、肾脓肿等上尿路疾病的诊断与治疗，是泌尿外科经皮肾手术的核心配套器械。 | 规格：穿刺针17G、18G、19G、20G，长度10cm、15cm、20cm；导丝0.035英寸、0.038英寸，长度150cm、200cm；扩张器Fr6~Fr24，长度15cm、20cm、25cm、30cm；造瘘/引流管Fr8、Fr10、Fr12、Fr14，长度20cm、30cm、40cm；材质：医用级304不锈钢穿刺针，镍钛合金导丝，医用级聚氨酯扩张器与造瘘管，生物相容性优异；结构：套件包含穿刺针、导丝、扩张器、造瘘管、密封帽、固定装置、固定贴等全套配套器械；穿刺针带超声/CT显影标识，可精准定位；扩张器带深度刻度标识，可精准控制扩张深度；造瘘管带多侧孔设计，引流通畅，可有效防止堵塞，适配临床经皮肾手术全流程操作需求，无菌包装，一次性使用。