多导联远程心电监测数据筛查及预分析服务
项目需求书

1、 项目名称：
多导联远程心电监测数据筛查及预分析服务
2、 项目背景和主要内容
本项目为健康体检科为拓展业务，拟引入多导联远程心电监测设备及数据预分析服务，对体检人群中心血管高危者开展24小时连续心电监测，由第三方专业机构提供数据预分析及筛查报告，体检科负责临床接诊、报告审核及异常结果随访。
3、 项目预算:47,250.00 元
4、 服务期限：1年
5、 投标供应商基本要求
1. 投标人须在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有合法有效的营业执照，经营范围须涵盖本项目相关技术服务内容；
2. 投标人须具备开展心电数据分析或远程心电监测技术服务的相关资质及专业能力；
3. 投标人须具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和售后服务能力；
4. 投标人须具备完善的数据安全管理制度，确保患者隐私及医疗数据安全，符合《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规要求；
5. 参加本次采购活动前三年内，没有重大违法记录；
6. [bookmark: _GoBack]单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标；
6、 商务需求（根据具体项目内容自拟）
1.投标报价包括：人民币 47,250.00 元（本项目按单价据实结算，投标报价应包含完成本项目所需的全部费用,包括但不限于设备使用费、数据分析费、人工费、耗材费、税费等）
2.付款方式：合同期满一次性结算
7、 服务技术需求
	序号
	项目内容
	参数
	备注

	1
	
	穿戴式动态心电记录仪可实现连续24小时、72小时不间断三导的心电数据采集和存储；
	

	2
	
	采样精度≥24位；
	

	3
	
	输入阻抗：≥50MΩ；
	

	4
	
	共模抑制比：＞98dB；
	

	5
	
	系统噪声：≤15μV；
	

	6
	
	频率响应：0.05Hz-80Hz；
	

	7
	
	支持USB数据导出；
	

	8
	
	支持蓝牙通信，将波形数据以蓝牙方式实时传输到外部终端；
	

	9
	
	能记录3D Sensor（加速度传感器）数据；
	

	10
	
	配套电极片即穿戴式心电传感器，具备II类医疗器械注册证
	

	11
	
	动态心电分析软件由系统管理、数据管理、心电分析、设备管理等模块组成。
	

	12
	
	动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断。
	

	13
	
	动态心电分析软件可同时支持60台以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断。
	

	14
	
	软件支持通过USB高速电缆、SD卡读卡器、无线蓝牙传输三种方式传输动态心电图数据；
	

	15
	
	软件须支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证。
	

	16
	
	每台设备与服务器之间的连接是独立的，通过TCP/IP协议传输心电数据文件，接收数据并展示心电波形。
	

	17
	
	动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；
	

	18
	
	支持心搏检测和分类、心律失常的自动分析、ST段测量等自动分析功能，结果作为诊断参考；
	

	19
	
	具有起搏器分析模块，支持自动分析并显示起搏心搏。
	

	20
	
	系统无需人为操作，即可自动识别起搏器特殊功能运作、起搏器厂家，识别起搏器厂家不少于3家
	

	21
	
	诊断图界面支持自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏；
	

	22
	
	诊断图界面支持选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形；
	

	23
	
	支持导联纠错功能及分段导联纠错功能；
	

	24
	
	支持全览图、直方图、散点图、K线图、栅栏图、RR间期、PR间期图等功能；
	

	25
	
	全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；
	

	26
	
	支持心率、RR间期、RR间期比直方图；
	

	27
	
	具备Lorenz散点图、差值散点图、组合散点图分析；
	

	28
	
	组合散点图，通过心搏的特征选择相应的心搏参数（可选提前量、R波幅度、S波幅度、P波幅度、间期、代偿间期、QRS面积、QRS宽度、等方式作为X、Y轴坐标），形成不同的吸引子，快速区分形态不一样的心搏；
	

	29
	
	K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化；
	

	30
	
	栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率；
	

	31
	
	支持P波反混淆，可单独叠加放大所选心搏的P波，可快速区分P波形态差异心搏
	

	32
	
	支持房颤快速分析功能，可分析患者房颤发生的时间段和阵数并用列表形式展示房颤类型、发生时间和持续时间。
	

	33
	
	支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、睡眠呼吸暂停、心室晚电位、心房晚电位、瀑布图等高级分析功能。
	

	34
	
	支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；
	

	35
	
	支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；
	

	
	
	
	



8、 对服务承诺要求：
1.患者24小时摘机后，将在4个工作小时内出具心电数据分析报告。
2.建立患者信息档案，借助远程动态心电监测平台，实时远程记录患者12导联心电信息。心电数据通过无线网络实时传输至监测平台，在线实时监控所有数据，同时通过屏幕实时监测重点病人心电动态波形并可在线回放。达到预警标准时，通过电话进行预警。
3.利用计算机辅助分析数据，后台心电医生为患者出具24小时动态心电数据与分析报告交由医院审核后给患者。
4.监护平台专业心电医生7*24 小时实时在线监测、分析客户的心电数据。(预警值见附件1)
5.在动态远程心电数据筛查、分析服务过程中，发现异常心电数据(预警值详见附件一)后向患者拨打5次预警电话。同时在微信服务群中告知中心值班人员。(每次拨打电话均有电话录音记录)
6.提供所产品服务期内免费上门保修(含易损件及维护专用配件)，服务期内免费更换零配件。
7.7天X24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场，24小时内不能修复提供备用机。保修期自验收合格之日起计算。
8.服务期内提供对使用人员、工程技术人员进行免费技术培训及应用培训、保修期内至少每季度进行一次巡视保养，提供保养报告。
9.协助医院提高医联体医院的诊疗水品，提高医院的影响力。
10.服务期内远程心电实时监护系统可通过互联网对接，实现与三甲专科医院专家对患者进行及时有效的会诊。
11.可提供检测数据、病历档案、安全信息等数据存储等服务，并按照国家卫生部规定，每份监测数据和病历档案存储，为医院提供数据同步备份、应急灾备启动、灾难恢复等服务，保障数据服务 7*24小时无中断运行，保障医院患者心电数据的安全。







