## 需求表
2026年 医用类卫生耗材遴选项目需求表
序号 | 医疗器械名称 | 适用范围 | 主要技术参数 | 结构及组成 | 规格型号
1 | 一次性穿刺活检针 | 产品用于经皮穿刺，到达病灶边缘，从人体的肝肾、前列腺、甲状腺、乳腺、脾、淋巴结、肺等脏器或软组织中获得组织进行活检，用作相应疾病的病理诊断。 | 一次性穿刺活检针由针芯、针管、手柄机械动力装置和护套组成； 1.可单手操作，左右键轻巧上弦，与取样槽同侧，避免样本脱落； 2.侧方，后方均可击发，便于不同角度使用。 3.针尖全自动激发，锐性好，对于钙化及较硬结节很好的穿刺效果。 4.直径18G、击发深度22mm、取样槽18mm，取样饱，适用于前列腺穿刺活检。 5.耗材一次性使用，可单独收费 | 由针芯、针管、手柄机械动力装置和护套组成 | 全规格
2 | 一次性使用可视封堵支气管插管 | 用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。 | 主要性能指标： 1.摄像头照度应不小于800lx。 2.摄像头分辨率应不小于3.125lp/mm。 3.视场角不小于90度。 4.有效景深范围为5-30mm。 |  | 全规格
3 | 喉罩 | 该产品由套囊、导气管、圆锥街头、指示气囊、充气管、气阀和胃管通道组成。 用于对需要麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的病人创建通气通道。 | 气管镜检查、盥洗、治疗符合生理解剖曲线设计，使插入简单迅速，并对周围组织压迫降到最低罩囊柔软且薄，使患者术后咽喉部无咽痛等不适，快速康复形成高密封压，轻松引流通气、气管插管和胃液引流三合一功能符合喉咽部生理解剖曲线设计。喉罩具备支气管镜插入引导标识，可进行支气管镜插入功能可引导支气管镜插入，快速定位，减少操作时间。 |  | 全规格
4 | 聚酯和聚乳酸自固定补片 | 该产品适用于腹股沟疝和切口疝的修复，可固定在耻骨韧带和或腹直肌前，也可固定在筋膜前腹直肌后 | 该自固定补片适用于腹股沟疝等各种腹壁疝，微创及开放术式均可使用，要求术中补片放置平整，微勾18个月后完全吸收，补片变成大网孔轻量补片。 | 补片由单股编织聚丙烯制成，有一面配备聚乳酸单股可吸收钩。这些钩便于安放、定位以及临时固定折叠片和补片到周围组织上。 | 全规格
5 | 肠梗阻置入球囊扩张导管导丝套装 | 临床上用于对肠梗阻病症进行减压和物质吸引 | 1.导管材质为硅胶。 2.导管前端内置3-7个配重球，更易通过狭窄,到达梗阻部位。 3.X射线可探测性：显影线能在X射线下被探测到。 4.导管整体要求配备双球囊，前端水囊体内模拟食团作用；后端气囊，防止造影剂回流。 5.导丝为亲水性医用导丝,要求耐弯曲性能好、亲水聚合物(可重复50次的亲水涂层)。 6.经鼻型 | 导管部：长度3000mm、外径Fr16（5.2-5.4mm）、材质硅橡胶 亲水性导丝：长度3500mm、外径1.22-1.24、材质Ni-Ti 合金 | 全规格
6 | 灌注系统 | 适用于外周动、静脉血血栓形成或血栓栓塞的溶栓治疗 | 适用于包括溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药 | 灌注导管、Y接头、双向防回流阀、闭塞导丝 | 全规格
7 | 外周刻痕球囊扩张导管 | 适用于骼动脉、骼股动脉、股动脉、腘动脉、肾动脉外周血管狭窄病变的预扩张 | 直径2-7mm，长度20-300mm | 产品主要由末端头端、球囊、显影环、内管、拉簧、镍结构及组成钛丝、远端外管、双腔管、去应力管、导管座组成 | 全规格
8 | 一次性使用外周斑块切除装置 | 适用于外周血管系统的斑块旋切，可用于严重钙化血管病变。 |  | 由一次性使用外周斑块切除导管和一次性使用切刀驱动器组成，内含电源。 | 全规格
9 | 十二指肠镜下取碎一体式网篮 | 经内镜网篮取石术（十二指肠镜下胆总管取石碎石） | 由网篮丝和牵拉钢丝组成。末端通过焊点连接，以四丝结构形成六边形、菱形或螺旋形。外鞘管：包裹并保护网篮芯，减小摩擦。具备导丝独立通道，实现单人快速交换。参考规格25mm~30mm*50mm~60mm | 网篮、外鞘、手柄 | 全规格
10 | 碘伏帽 | 用于腹膜透析病人腹膜透析外接延长短管管口的消毒封堵。 |  | 碘伏帽由帽壳、帽盖及浸消毒液泡沫塑料组成，帽壳、帽盖为乙烯、聚丙烯材料注塑成型，泡沫塑料为聚氨酯，消毒液为聚维酮碘。 | 全规格