## 需求表
2026年第二批医用类卫生耗材遴选项目需求表
序号 | 医疗器械名称 | 适用范围 | 主要技术参数要求
1 | 一次性口垫（含清洁套装） | 配合病人做电子胃镜时使用。 | 口垫，清洁套装包含呕吐袋，敷料巾，纱布
2 | 一次性使用无菌手术包（1） | 供临床开展介入手术的防护用品。 | 1.一次性使用灭菌橡胶外科手套 橡胶外科手套无粉7.5 7 6.5。 2.一次性使用手术衣 加强型+含插手袋130*150cm。 3.手术垫单 简易单50*60cm。 4.药杯60ml，白色透明塑料 5.脱脂棉球 手工带尾巴 1.6g，脱脂棉 6.托盘 圆盆500ML，蓝色PP 7.托盘 圆盆500ML，粉色PP 8.器械钳 卵圆钳24cm，蓝色PP 9.一次性使用手术单 血管大单210*350cm 2孔冲孔：10*12cm。 10.手术垫单 简易单150*150cm及简易单(2片一起折)80*120cm。 11.弯盘 蓝色弯盘 250ML，蓝色PP 12.弯盘 透明弯盘 500ML，透明PP 13.器械保护罩 铅屏套 90*150cm。 14.托盘 方盆+带卡扣 5000ML，蓝色PP 15.外包部 包布150*240cm。 16.医用纱布块 不带X光线8*10cm-8P，脱脂纱布 17.内包布 包布 150*240cm。 18.器械保护罩 球管套 直径100cm。 19.器械保护罩 铅屏套 75*100cm透明
3 | 一次性使用无菌手术包（2） | 供临床开展普通手术的防护用品。 | 1.外包布 150×240cm，50g淋膜料 2.手术垫单 带胶中单+上端胶条 114×180cm（带胶侧），二层复合料 3.手术垫单 带胶小单 上端胶条 75×80cm（带胶侧），三层复合料 4.一次性使用手术单 腹部单 180×320cm，冲孔3×30cm，二层复合料 5.脱脂棉球 1.6g，脱脂棉 6.医用纱布块 带X光线 10×20cm‑8P，脱脂纱布 7.医用手术薄膜 45×45cm，PE膜 8.自封袋 10×15cm，3丝PE
4 | 医用外科口罩 | 适用于衣物人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中血液、体液或飞溅物的阻隔或防护。 | 1.产品型号规格：灭菌型 17cm*18cm 绑带式、灭菌型 17cm*18cm 耳挂式 2.主要结构：由无纺布、过滤层、口罩带组成 3.性能指标 3.1 外观：外观应整洁、形状完好，表面无破损、污渍 3.2 结构与尺寸应符合对应标准 3.3 口罩应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成，安全牢固 3.4 耳挂式耳带与罩体连接处的断裂强力总和均≧15N；绑带式耳带与罩体连接处的断裂强力总和均≧10N 3.5 抗合成血液穿透性：2ml合成血液以16kPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面后，内侧面不应出现渗透 3.6 细菌过滤效率≧98%，非油性颗粒≧80% 3.7 通气阻力<60Pa 3.8 易燃性：口罩材料不具有易燃性，按照特定测试，续燃时间≦5s 3.9 灭菌口罩应无菌，经EO灭菌，残留≦10ug/g
5 | 医用无纺布帽 | 产品供医务人员工作时使用 | 1.产品规格型号：灭菌型（直筒型、条形、蘑菇型） 2.主要结构：产品由纺粘无纺布缝制而成 3.性能指标: 3.1 尺寸：规格尺寸应符合技术要求 3.2 外观：应厚薄均匀，缝合平整，针脚均匀，无脱线，断缝等现象；无污渍、破损；皮筋弹性良好，无明显纤维脱落 3.3 拉力：可承受50N拉力，持续5min，不得出现脱线，破损现象 3.4 经EO灭菌的产品应无菌，残留量≦10ug/g
6 | 骨填充材料 | 适用于牙周骨缺损、颌面外科骨缺损的填充。 | 规格齐全：小颗粒（0.25–1mm）、大颗粒（1–2mm），常用规格（0.25g/0.5g/2g） 1.结构与理化： -外观：白色均匀颗粒，无杂质、无异味。 - 粒径：小粒0.25–1mm；大粒1–2mm 。 - 孔隙率75%–85%，多级微孔（100–500μm）。 - 比表面积≥15m²/g，高亲水性、易水合塑形。 2.生物学性能 -骨传导性强：三维支架促血管化与成骨。 - 生物相容性：无细胞毒性（≤1级）、无致敏、无全身毒性。 - 缓慢降解（6–24个月），与新骨匹配。 3.临床性能 - 适用：拔牙窝、GBR、上颌窦提升、牙槽嵴扩增、种植周骨缺损。 - 易操作：与血液/盐水快速混合、塑形好、易填充。 - 成骨可预期，临床成功率高、并发症低。"
7 | 骨填充材料 （骨胶原） | 用于颌面外科和牙科手术的骨缺损修复，包括：牙槽嵴的扩展/重建填充拔牙窝、种植牙手术：制备种植床、骨缺损填充、上颌窦提升术 | 产品是由 90% 的天然纯无机松质骨和 10% 的猪胶原结合而成 90% 的松质骨是取自于牛股骨上端，10% 的猪胶原是取自于猪的皮下结缔组织。" - 形态：干燥白色块状，生理盐水润湿后柔软可塑形、可裁剪 - 孔隙率：≈75–80%（连通多孔，利于骨长入） - 力学：干态抗压强度≥1 MPa；湿态柔韧可塑形 - 降解与骨替代：6–12个月逐步降解，被新生骨组织替代"
8 | 可吸收生物膜 | 本品适用于口腔种植牙的同时进行引导骨再生术，拔牙后进行即刻种植时的种植体周围引导骨再生术 | 外层（致密层/阻挡层） - 结构：致密、无孔、光滑的胶原纤维网状结构 。 - 作用：物理屏障，阻挡牙龈结缔组织细胞、上皮细胞侵入骨缺损区，为成骨创造空间 。 组成： -内层（疏松层/诱导层） - 结构：多孔、疏松、三维网状的胶原纤维结构 。 - 作用：允许骨祖细胞、血管内皮细胞长入" - 双层不对称结构：外阻内透，精准屏障+骨诱导 。 - 天然非交联胶原：生物相容好、降解可控、无残留 。 - 高柔韧性：易修剪、易贴合、无需固定（可黏附） 。"
9 | 一次性无菌医用激光光纤 | 在医疗机构中使用，与输出波长为400nm-2200nm的医用激光器配合使用，用于传输激光能量。本产品不得用于眼科和血液循环系统。 | 医用激光治疗设备（输出激光波长范围为300nm-2200nm，接口为SMA905标准接口，功率范围在0-100W）配套使用，传输激光器产生的能量。